- 行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：參加會議及研習）

赴美參加FDA 舉辦「SARS Diagnostics: Scientific and Regulatory Challenges」之會議

服務機關：行政院衛生署藥物食品檢驗局

出 國 人  職    稱：薦任技士

姓    名：王德原、邱秀蘭

出國地區：美國

出國期間：中華民國九十二年七月十二日至七月十七日

報告日期：中華民國九十二年十月十六日

# 摘   要

本次會議由美國藥物食品管理局（Food and Drug Administration、FDA）之醫療器材與輻射健康評估中心（Center for Device and Radiological Health、CDRH）於2003年7月14日在Rockville市舉辦的「SARS Diagnostics: Scientific and Regulatory Challenges」會議，與會人士有美國、英國、台灣、中國等多個國家的產、官、學界以及世界衛生組織的代表共同參加，會中討論的議題涵蓋美國政府對於SARS診斷試劑管理方向、業界向美國FDA提出關於SARS體外診斷試劑的管理模式建議、中國大陸SARS發展情形、世界衛生組織於SARS發生期間所進行相關事務，及後SARS時代各與會單位於建立SARS診斷試劑評估用標準品之發展現況等。本報告內容係針對與我衛生署藥物食品檢驗局業務相關部份，分為（一）SARS體外診斷試劑目前發展現況、（二）SARS體外診斷試劑的管理議題、（三）SARS體外診斷試劑評估用標準品等三個方向；同時，藉由此次與會之經驗汲取國際間之管理經驗，達相互交流之目的。

# 目  次

#### 一、目的------------------------------------------------------  4

二、行程與工作紀要---------------------------------------  5

三、會議內容重點

（一）、SARS體外診斷試劑目前發展現況-----------  6

（二）、SARS體外診斷試劑的管理議題--------------  9

（三）、SARS體外診斷試劑評估用標準品----------  11

四、心得----------------------------------------------------  15

五、建議----------------------------------------------------  18

# 一、目的

本次出國之目的，在於藉由參加FDA/CDRH舉辦的「SARS Diagnostics: Scientific and Regulatory Challenges」會議，對目前各先進國家SARS體外診斷試劑的最新研發狀況與趨勢有所瞭解，並透過美國FDA/CDRH對於SARS體外診斷試劑的管理模式與觀點，來評估我國在將SARS體外診斷試劑列入第三級體外診斷試劑後，可能採行的查驗登記檢驗與規範。此外，更希望能在建立SARS體外診斷試劑評估用標準品的議題上，以建立國際共同標定的合作模式，達到積極參與國際事務的目的。

# 二、行程與工作紀要

日   期                    工作記要

七月十二日              啟程（台北→洛杉磯）

七月十三日              啟程（洛杉磯→華盛頓特區）

七月十四日              會前會

七月十五日              出席研討會

七月十六日              返程

七月十七日              抵台

# 三、會議內容重點

（一）、SARS體外診斷試劑目前發展現況

從一新興傳染性疾病（Emergent Infectious Disease）的演替循環來看，從指標病例出現、群聚感染發生、鑑定新病源、發展臨床診斷方法至不再有新病例出現，每一環節都與其相關體外診斷試劑的研發到應用息息相關，而今年初在全球多個國家爆發大規模感染的急性嚴重呼吸道症候群（Severe Acute Respiratory Syndrome、SARS）亦無例外。雖然醫學界迄今對於SARS的了解仍相當有限，且對發展相關體外診斷試劑至為重要的SARS患者檢體無法廣泛取得，然而在公共衛生安全考量上，SARS仍有在秋冬季捲土重來的威脅，故儘速開發合適有效的SARS體外診斷試劑仍是世界衛生組織與各國防疫單位極為關切的重點。

以目前的發展現況來看，世界衛生組織認可的SARS的臨床診斷方法有三：

第一種方法為細胞培養鑑定法：

係直接將SARS患者檢體中之病毒，接種在細胞培養中，再以電子顯微鏡觀察病毒顆粒確認病原是否為SARS冠狀病毒，但此方法危險性太高，必須在第三級生物安全負壓實驗室（Bio Safety Level-3、BSL-3 Lab）中進行，無法在一般臨床篩檢上使用。

第二種方法為分子生物學試驗法：

係將患者檢體純化出核酸物質後，再以美國疾病管制局（Center for Disease Control、CDC）研發的第一代Nested RT-PCR或第二代即時定量RT-PCR進行檢測，利用專一性Primers與Probes分析檢體中是否有SARS冠狀病毒的核酸存在，此方法以全球最先研發出SARS試劑組的德國Artus生技公司為代表。

目前除德國Artus公司外、德國羅氏（Roche）公司及其他多家生技公司亦陸續研發出相關產品，但皆以SARS冠狀病毒的Polymerase Gene為偵測標的。即時定量RT-PCR的最大優點在於檢測靈敏度極高，可在患者染病初期的口鼻沖洗液、肺沖洗液、痰、甚至糞便檢體中檢測到SARS冠狀病毒的核酸，分析靈敏度可達每毫升100 copies。但是此方法使用上的限制亦多，檢體採集的部位與方法，往往影響到其檢定的正確性，且即時定量RT-PCR的操作過程中亦極易發生污染，導致發生偽陽性檢測結果。故在臨床篩檢上是否可將SARS即時定量RT-PCR檢測方法作為單一方法，仍待考量。

第三種方法為免疫學診斷方法：

依據美國CDC對SARS患者體內SARS血清抗體陽性轉換率（Seroconversion）的研究發現，以SARS冠狀病毒感染之細胞培養萃取出的蛋白質為抗原，設計SARS抗體ELISA試劑來捕捉SARS患者體內SARS血清抗體後，發現大約要到患者染病10至14天後，體內的SARS抗體量才開始升高到ELISA試劑組可以檢測的濃度。而在香港、新加坡與台灣的研究皆顯示出類似的結果，證實人體免疫系統對SARS冠狀病毒未存有任何的記憶，SARS冠狀病毒應確實是首次出現在人類族群中，也因此造成如此大的影響。

就免疫學檢測方法來說，目前最大的問題係在於病人血液中的抗體，大多要在染病2週後才能偵測到，雖然其反應的專一性（Specificity）高於即時定量RT-PCR方法，但其偵測靈敏度仍有待改進，故此方法研發出的體外診斷試劑目前僅能將其應用在SARS患者的事後確認方面。因此未來有幾個方向，是以免疫學方法為主的SARS體外診斷試劑必須考慮的，其一、可能以SARS冠狀病毒的各種基因重組蛋白來作為ELISA等世紀的抗原，來提高反應的靈敏度，其二、可能須研發偵測SARS IgM抗體的方法，來縮短可偵測到SARS抗體的時間，其三、可能須發展以SARS冠狀病毒Spike、Nucleocapsid等不同蛋白質為結合標的的單株抗體，來直接檢定患者體內的病毒顆粒，發揮早期篩檢的效用。

（二）、SARS體外診斷試劑的管理議題

因此，現階段雖然儘速開發SARS體外診斷試劑為世界衛生組織與各國防疫單位的重點，但更重要的是，一旦有生物科技廠商開發出此類產品並提出上市審查時，各國的藥政管理單位該以何種方式評估這些產品的效果與安全性，甚至該採取何種審查模式以加速產品取得上市許可，迄今仍無統一之規範可遵循。但是以此次會議FDA/CDRH所報告的資料可確認，目前FDA/CDRH與我國一樣，在考慮到目前SARS仍有許多未解之迷，且SARS冠狀病毒具高傳染性並為潛在致死疾病等因素下，將SARS體外診斷試劑歸類為第三級（Class III）體外診斷試劑管理。此外，可能須針對SARS體外診斷試劑的有效性（Effectiveness）與安全性（Safety）重新評估審查模式。

意即，FDA/CDRH目前並無明確的規範與指引供廠商研發SARS體外診斷試劑時參考，而將來廠商在向FAD/CDRH提出SARS體外診斷試劑的IDE（Investigation of Device Evaluation）時，FDA/CDRH將採取Case-by-Case的個案審查原則，視廠商與產品的特殊性予以特別考量，可能可以在某些條件上予以減免，或縮短審查時程。但是在考量到SARS體外診斷試劑的規格，仍須就安全性、有效性、有效之科學佐證（Valid Scientific Evidence）、定義之分析（Define Assay）、可行性的研究（Feasibility Studies）、概念驗證（Proof of Concept）以及臨床試驗數（Numbers）等方面逐一評估，其中僅有臨床試驗數一項可能可以個案討論，因為目前全球已無SARS病例，臨床試驗數目無法以一般通則來考慮。

但是此次SARS事件對FDA而言，仍是一次非常好的機會，來學習與適應因應新興傳染病衍生來之體外診斷試劑的審查。而此次會議的小插曲則是CDC在SARS體外診斷試劑開發上的角色定位，基本上在美國政府單位看待此次SARS事件的位階，依據FDA主席的說法，係已經提升到生物恐怖攻擊的層級，故在SARS病毒分離培養等工作已經交由美國陸軍傳染病醫學研究所（US Army Medical Institute of Infectious Disease、USAMIID）負責，CDC僅負責分子生物與免疫學檢驗工作。然而即便如此，當今年四月初CDC研發出SARS相關PCR檢驗方法後，仍須向FDA提出審查申請，且必須在通過FDA的審查評估後，才能將相關方法或試劑釋出給各州的聯邦實驗室甚至支援海外（包括我國）的需求，FDA權力非常大，但是最終目的還是在確保人的安全。

（三）、SARS體外診斷試劑評估用標準品

此次會議之另一重點，主要著眼於在SARS風暴後，相關SARS診斷試劑評估用之標準品是另一項急需發展的方向。WHO專家認為評估用panel 其檢體之種類可包括血液/血清、痰液、糞便或尿液等方面；同時，對於SARS-CoV strain之選用，亦其涵蓋之種類亦須進一步評估與考量。另外，在考量panel 之準確性與公信力，則需透過國際間共同標定之模式，共同完成。而與會的業界代表也針對此議題對FDA提出建議，主要建議在面對新興傳染疾病時，政府機構與業界需建立緊密之合作管道，方能加速整個診斷試劑之開發，已因應疫情之需求，降低損害至最低。此種合作關係主要建立在各權責單位之分工要明確且勿重疊。FDA主要負責審核及確保產品之安全性與有效性；CDC則負責疫情流行病學之分析、相關實驗室檢驗方法之諮詢與指導及檢體收集方法與貯存之方式等；而產業界則盡速在符合優良製造藥品規範下，以良好品質管控迅速研發合適之產品供疾病之診斷或治療。如此，三方面密切配合，方能造成最大之功效。同時，也對FDA提出SARS診斷試劑之審核快速審核機制，同時避免快速審查機制之疏失，加強產品上市後之監控作業，更重要的是盡速發展完善之品質評估用之panel 套組，此套組除可用產品效能評估及確效用外，亦可作為日後產品品質改善之參考。

另一方面示，FDA亦說明可參考West Nile Virus 核酸標準品之模式，將病毒於BSL-3 Lab 培養，經病毒不活化後，在優良製造藥品規範環境下生產，並透過國際共同標定之模式完成。另外，美國USAMRIID 則認為，美國境內因SARS患者之case不足，若由陽性檢體來備置標準品，可行性並不高。因此，嘗試用黑猩猩之動物模式來進行，第一階段是將三隻黑猩猩以Urbani strain 兩隻於鼻腔內及一隻於血管注射等方式，並依計畫採集動物之糞便、尿液、鼻管擦拭、喉頭擦拭、直腸擦拭及血液等進行分析。結果顯示，以鼻腔進行病毒challenge的黑猩猩，其血液分析結果並無發現病徵，但第二隻黑猩猩顯現輕微肺炎現象，最後復原。另一隻以病毒作血液注射challenge則出現比較類似SARS之症狀，但最後因感染而死亡。PCR結果顯示，於糞便、直腸擦拭及血液沒有偵測到病毒，尿液、鼻管擦拭、喉頭擦拭則有檢測到病毒。預計進行更大規模之動物測試。

中國大陸亦於會議中發表其SARS發展概況並著重於已建立評估用套組之報告。所建立之標準品種類包括SARS血清抗體套組及SARS核酸套組。其中，SARS血清抗體套組又分為IgM抗體套組：陰性檢體20支、陽性檢體11支、稀釋後陽性檢體6支、評估CV用支檢體1支及IgG抗體套組：陰性檢體20支、陽性檢體18支、稀釋後陽性檢體7支、評估CV用支檢體1支。另外，SARS核酸套組則包括9支陰性檢體：HCV、 HIV、 Measles virus、 Mumps virus、 Rubella virus、Respiratory syncytial virus、 Japanese encephalitis virus、 Murines hepatitis virus與10支陽性檢體：其中P1-P6 samples 用作定量用、P3-P6 samples用作直線迴歸用、P7-P9 samples用作零敏度分析用。同時，也將該系列之標準品用作評估SARS之核酸萃取試劑之評估、診斷用核酸試劑評估等方面之結果。

最後，會議發言結束以後，安排圓桌會議進行廣泛地討論，主要討論三個問題，第一：由於目前SARS病人的樣本越來越少，而且美國本來就沒有太多的病例，需要具體檢測多少病例才能符合FDA的要求，這也是所有企業關心的問題。美國FDA的官員認爲對一種突發性傳染病如SARS診斷試劑的臨床評價沒有要求具體的病例數，但檢測的病例以及樣本的種類應足夠反映試劑的質量，主要依賴於檢測指標的臨床作用、可信限的需求範圍、對偏差進行說明的能力以及實驗設計的限度等。第二：如何儘快開發出一種商業化的SARS診斷試劑，這主要是針對CDC的産品而言，CDC雖然已研製出診斷試劑並已上報美國FDA，但美國FDA的要求較嚴，而CDC又沒有規範化生産診斷試劑的能力，多數參加者認爲CDC與企業聯合開發，發揮各自的優勢能夠加速試劑商業化的進程，但CDC堅持認爲如轉讓給某一生産企業，對其他企業來講有失公正性，因此，CDC認爲目前沒有辦法來解決這一問題。第三：主要是樣品的收集、保存及運輸問題，多數專家認爲一種突發性傳染病的樣品收集非常重要，但其樣本也有高度的危險性，臨床醫護人員可能並不熟悉收集何種樣品，何時收集，因此，對每種突發性傳染病應及時制定樣品的收集及管理辦法，並建立樣品庫，爲今後的科研及試劑的評價做準備，而且要培訓有關的醫護人員提高樣品的收集質量並減少傳播疾病的危險性。

# 四、心得

  - 目前對SARS的瞭解極為有限，且SARS確定病例的定義仍不明確，對於歐美政府管理單位與生技業者而言，SARS檢體的不易取得是相關體外診斷試劑的研發，以及制定管理辦法上最大的困難與挑戰。

  - 因SARS的高危險性，FDA已將SARS體外診斷試劑列入第三等級醫療器材中，由CDRH負責該試劑的管理與查核。而目前CDRH尚未制定相關規範，係以個案審查（case by case）原則處理SARS體外診斷試劑。

  - 儘管SARS的危害嚴重危險性高，防疫單位對SARS體外診斷試劑需求的迫切性，在FDA的立場而言，為了確保民眾的安全與診斷試劑的品質，就算是美國CDC與陸軍傳染病醫學研究所（USAMIID）研發的SARS檢測protocols，仍須在FDA/CDRH審查通過後，才可用於臨床SARS患者檢體篩檢。

  - FDA在面對新議題（如SARS）與新產品（如SARS核酸體外診斷試劑）的態度是積極主動，可透過舉辦學術界、政府主管機關與業界三方的國際會議（如此次SARS會議）的方式，加強管理單位與學術界、業界的問題溝通與解析，以提供FDA制定管理規則的參考，使新產品能在確保安全與品質的條件下，縮短上市前審查的時間。

  - SARS體外診斷試劑的核酸與血清抗體標準品是產品研發與產品品質監控的另一重要議題，因為在美國所有PCR鑑定陽性的SARS患者僅8名，且SARS病毒含量最高的檢體為鼻腔沖洗液，因此SARS標準品的製備非常困難，目前只能從兩方面進行研發。在SARS核酸標準品方面，可依循West Nile病毒標準品製備模式，將SARS冠狀病毒Isolate於P3條件下以細胞培養繁殖並經不活化後委由GMP廠分裝，再進行共同標定。在血清抗體標準品方面，USAMIID目前嘗試建立黑猩猩的SARS病理模式，若成功則可取得動物血清作為人血清SARS抗體替代用標準品。由此印證本組提出「建立國家藥物檢驗實驗室之SARS防治醫藥品查驗評估體系計畫」中建立SARS體外診斷試劑核酸與血清抗體標準品的方向是與國際潮流接軌的做法。

# 五、建議

- 國內目前已有台欣公司、國聯公司、晶宇公司等多家生技業者自行研發或與國內醫學中心、大學等學術機構技術合作研發SARS核酸與血清抗體體外診斷試劑。而國內目前的相關管理措施僅確定將SARS體外診斷試劑列入第三等級醫療器材中，因此為確保安全、品質及有效管理，建議可依循FDA/CDRH模式，由衛生署主動邀請學術專家與生技業者，就SARS體外診斷試劑的相關問題進行討論，以歸納該類產品的管理方向。

- 因國內擁有相當數量的SARS檢體與癒後患者，可透過建立SARS核酸與血清抗體標準品，並邀請各國專家實驗室進行標準品共同標定的模式，達成參與國際事務之目的。

程目標：製備標準品及購買公定之標準組類

(2) 長程目