出國報告（出國類別：訓練）

「生物安全第三等級實驗室防護設施

之設計及運作」訓練

服務機關：行政院衛生署疾病管制局

姓名職稱：吳文超科長、陳維峰技正

派赴國家：加拿大

出國期間：民國93年11月20日至93年11月28日

報告日期：民國94年02月28日

目次

壹、目的……………………………………………………………………3

貳、過程……………………………………………………………………4

參、心得…………………………………………………………………17

肆、建議事項……………………………………………………………20

- 目的

民國九十二年二月至六月間，台灣爆發嚴重急性呼吸道症候群（以下簡稱SARS）疫情，對我國社會及經濟衝擊，影響可謂深矣。在傳染病檢驗議題上，顯示出國內高等級防護實驗室之不足。為因應下一波SARS疫情及防範新興感染症之來襲，國內醫學中心、學術研究單位及政府機關於民國九十三年間，陸續設立生物安全第三等級（以下簡稱BSL-3）實驗室。預估在民國九十四年上半年，國內將有十六間以上之BSL-3實驗室啟用運作。依據傳染病防治法第三十二條授權，疾病管制局（以下簡稱本局）有責任訂定實驗室生物安全操作、設備及設施等有關規範，提供各等級實驗室參照遵循。對於國內BSL-3實驗室安全之管理，本局更是責無旁貸。有關該等級實驗室之督導及查核，有賴承辦人員專業素養及實務經驗，方能確保該等級實驗室運作安全無虞。參加本次「生物安全第三等級實驗室防護設施之設計及運作」訓練課程，除了解加拿大國家對於BSL-3實驗室防護之作法，並藉由進行分組討論，參觀實驗室設施及設備，加深印象。對於本局規畫及研訂有關符合國內BSL-3實驗室防護安全管理之標準，確實有莫大之助益。

- 過程

本次出國行程自九十三年十一月二十日至二十八日止（含路程時間），共計九天。參加由加拿大公共衛生局（簡稱PHAC）、加拿大食品檢驗局（簡稱CFIA）主辦，美國生物安全協會加拿大分會、加拿大人類及動物健康科學中心贊助，於加拿大渥太華舉行之「生物安全第三等級實驗室防護設施之設計及運作」訓練課程。

  - 出國行程

| 日期 | 工作日誌 | 起訖地點 | 行程內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11月20日 | 啟程 | 台北－溫哥華 | 搭乘台北時間6月20日13時50分中華航空公司班機，於加拿大時間6月20日9時20分抵達溫哥華 |
| 11月20日 | 續程 | 溫哥華－渥太華 | 於加拿大時間6月20日轉撘15時15分楓葉航空公司班機，於22時44分抵達渥太華 |
| 11月21日 | 抵達 | 渥太華威斯汀大飯店 | 報到 |
| 11月22日 | 參訓 | 渥太華威斯汀大飯店 | 參加生物安全第三等級實驗室防護設施設計及運作訓練課程 |
| 11月23日 |  |  |  |
| 11月24日 |  |  |  |
| 11月25日 |  |  |  |
| 11月26日 | 回程 | 渥太華－溫哥華 | 搭乘加拿大時間6月26日7時45分楓葉航空公司班機，於10時5分抵達溫哥華 |
| 11月27日 11月28日 | 續程 | 溫哥華－台北 | 於加拿大時間6月27日10時40分轉搭中華航空公司班機，於台北時間6月27日15時返抵國門 |

  - 訓練課程

第一單元：第三等級設施防護設計及運作。

- 授課日期：2004年11月22日至24日上午。

- 課程主題：

- 加拿大「實驗室生物安全準則」（第三版）及「動物實驗室設施防護標準」。

加拿大「實驗室生物安全準則」乃針對使用人類病原體之實驗室所訂定，經加拿大衛生部法令下人類病原體輸入條例之授權。本堂課對於該準則從第二版修正成第三版之歷程，以及各章節條文之增（修）訂、刪除等，進行相關說明。

另外有關加拿大「動物實驗室設施防護標準」乃針對使用動物病原體及其輸入等規定，經加國動物健康辦法之授權所訂定。本堂課對於該標準內容進行簡介，並說明處理人類及動物病原體之設施防護差異。

- 設施設計及建構：建築設計議題。

本堂課主要講授有關第三級病原微生物特性，如傳染途徑、感染劑量及威脅性等；對於處理感染性微生物之初級及二級屏障最低防護程度；以及預防第三級病原微生物傳播之措施，例如使用適當之呼吸保護器，實驗室排氣加裝HEPA濾網，以及嚴格執行實驗室門禁管制。

其次說明有關目前各國及國際組織有關準則、標準及法規之訂定。例如加拿大衛生部訂定之「實驗室生物安全準則」、加拿大食品檢驗局訂定之「動物實驗室設施防護標準」、美國疾病控制及預防中心與美國國家衛生研究院訂定之「微生物及生物醫學實驗室生物安全」、美國農業務訂定之「ARS設施設計標準」、美國國家衛生研究院訂定之「DNA重組守則」、世界衛生組織（簡稱WHO）訂定之「實驗室生物安全手冊」及美國暖氣冷凍空調協會訂定之「美國暖氣冷凍空調協會工程手冊」等。在加拿大之主管當局，包括聯邦政府之加拿大衛生部及加拿大食品檢驗局、省政府之環保署，以及各市政府等。

對於初級防護（安全設備）範圍，一般包括二級或三級之生物安全櫃，全身式供氣正壓個人工作服，以及一些隔離設備等。二級防護（設施）範圍，一般包括獨立之建築物或隔離區域、具定向進（排）氣流、過濾及除污系統、依處理病原體種類外加需求，以及相關防護策略等。

本堂課重點在於講解有關設計發展團隊之組成，如何規劃平面圖及施工選擇，樓層位置及通道設計，牆壁、地板、天花板完工驗收之注意事項，固定物及設備要求，設施環境勘查及傢俱規劃等。

- 設施設計及建構：工程設計議題。

本堂課主要講解有關加熱、通風、空調（簡稱HVAC）系統、排水系統、控制系統及防護策略等機械設計觀念。以及其他有關電子及結構工程，如緊急出口、監視器、磁卡、電源供應、警報器、氣密閘門及通訊裝置等設計考量。還有機械及電子設備驗證等委託事項等。

- 第三等級實驗室防護之運作及維護。

本堂課說明有關設施管理主管、管理人員、技術主管、專責工程師、管理階層及承包廠商等有關運作及維護之權責，以及建築外觀建構、紅外線掃描及表現、建築防護系統、運作及維護等。

對於第三級實驗室防護及第三級動物房防護之維護上，應注意有關環氧基樹脂塗料牆面之龜裂、管道間之脫落或阻塞、生物性密閉閘門密合度及負壓不足等問題，並採取適當解決方案。

其次說明建築自動控制系統、機械系統、空調系統、HEPA濾網、溫溼度控制、逆滲透系統、生物性廢液處理系統、高壓蒸氣滅菌器、不斷電系統等維護重點。以及電腦維護管理系統，包括研發證明、設備輸入、維護策略及預定關機程序等，與整體維護人力、物力、經費之評估，以及如何有效節約能源。

- 研讀建築製圖101條款。

本堂課主要說明製圖及規格合約、製圖組織架構、規格內容及流程、設備資料工作表、圖解製圖、平面圖規劃、適當計畫、符號及圖例、樓層說明、實驗室工作台標識、機械氣流系統製圖、排水系統製圖、機械符號、排水流程及圖例、詳細建築圖等之製作。

- 生物安全櫃之選擇及使用安全。

本堂課說明生物安全櫃HEPA濾網之成分、種類及效率等。對於生物安全櫃之選擇，包括了解各級生物安全櫃之類型及各級生物安全櫃之構造、原理與適用範圍等。生物安全櫃是透過使用穩定氣流及高效率顆粒氣體過濾濾網，以防止在操作感染性病原物質時，可能產生的污染。生物安全櫃一般有三種型式，包括一級、二級（又分為A1, A2, B1, B2型）及三級生物安全櫃。一級及二級生物安全櫃是一種前端開口式局部排氣裝置，配合正確之微生物操作技術，可提供實驗室工作人員及周遭環境，有效之初級防護。三級生物安全櫃係屬氣閉式或稱為內置手套式操作櫃，是目前能提供操作人員、環境及安全櫃內物品之最大防護設備，也是唯一能提供人員與安全櫃內物品完全物理性隔離之防護設備，應用在操作高風險性病原，將所有具高度感染性與危害性物質，完全阻隔在安全櫃內。

其次說明有關防護之定義、目的及各等級防護內容等。以及對於生物安全櫃之使用程序、清潔保養、監測裝置、放置地點選擇、空間考慮、內容物品及操作注意事項等。

最後說明依據美國國家衛生基金會第49號標準及加拿大標準協會Z316.3-95標準，進行除污及認證程序。相關檢測項目包括下吹氣流測試、面速度測試、煙流型態測試、HEPA洩漏測試及場地安裝評估測試等。

- 除污技術及驗證。

本堂課講解目前除污可以使用之處理技術，包括各式蒸氣滅菌法、微波滅菌法、電漿火焰滅菌法、鈷60放射線滅菌法、過氧化氫氣相滅菌法等，並對各項方法進行各論。對於驗證重點項目，包括濕氣、溫度、暴露時間、啟動時間、滅菌時間、相對溼度、氣體濃度、壓力及裝載量等，進行解說。

- 加拿大第三、第四等級實驗室防護之認證及再認證。

本堂課主要說明加拿大第三、第四等級實驗室防護之認證及再認證目的及程序等。在加拿大，認證係指經充分授權及驗證，證明操作程序及物理性重要防護組成皆符合加國「實驗室生物安全準則」及「動物實驗室設施防護標準」之規定。

認證目的在於要求所訂定之標準及準則，已符合物理性設施之驗證及操作程序之適當性，並確保公共衛生健康、動物健康及環境之保護。對於物理性設施標準，應視實際操作病原體之危險性，設定實驗室防護等級。例如處理非經由呼吸道感染之病原微生物（非氣霧型），如HIV實驗室、傳染性海綿狀腦病變性蛋白實驗室等，可降低實驗室防護等級；處理人類病原體、本地或非本地動物病原體、小型或大型動物及屍體解剖（氣霧型）等，應採取標準實驗室防護等級。

在加拿大是向加拿大食品檢驗局之生物危害防護及安全組或加拿大公共衛生局之實驗室保全辦公室申請認證。並且需提供實驗室負責人員聯絡資料、設施資料及計畫目的。認證過程包括申請單位提供實驗室相關文件，由加拿大食品檢驗局及（或）加拿大公共衛生局於三至四週內完成文件初審，說明或要求申請單位提供其他資訊，進行現場評鑑，最後通過認證並發證書。

再認證係指確認通過認證之實驗室設施之物理性重要防護組成及操作程序，能持續符合「實驗室生物安全準則」及「動物實驗室設施防護標準」之規定。並確認實驗室依原設計系統運作，如生物安全程序進行變更時，應進行申報。再認證過程與認證過程類似，惟部分設施及檢測項目不列入。另視實際需要，才進行現場再評鑑。

- 建構一套委託之防護設施：按部就班之攻略。

本堂課主要說明建構一套委託之防護設施過程中，相關團隊之重要性及分工。在設計團隊應包括具備生物防護專業知識、經驗、良好溝通技巧、整合領導能力之諮詢小組；具備一貫信念、經驗、知識、溝通、協調、及恆心之生安小組；具有決策能力、定時承諾、專責人員、實驗室負責人之客戶代表小組；主動了解、溝通一致性、資訊暢通、具整合能力之公關小組；具敏銳認知、實事求是及緊急應變能力、整合經驗之保全小組。具採購、經驗、方針、溝通、整合與委託之工程小組；以及整合、資訊化、持續性之委託小組等。

- 生物安全計畫之發展及標準操作程序之撰寫。

本堂課說明發展生物安全計畫之重要性，包括防止實驗室意外感染及散播至環境中，對第三級設施之規畫、設計及運作進行必要之調整，利於檢視程序及流程，經由訓練加強安全作業演練。有關生物安全計畫內容，可依管理階層管制、作業規範管制、醫學監視、工程管制及緊急應變程序等主題去研訂。或是依照組織、風險評估、病原體清單及登記、生物保全、建立標準操作程序（簡稱SOP）、安全管制、訓練、緊急程序、醫學管理、文件及紀錄保存、包裝及接收、運輸及廢棄物處理等要項去訂定。

標準操作程序之重要性，包括增進安全（含安全作業規範），訓練新進人員，提醒不常使用程序作法，提供外部審查之效率，協助管理者評估防護所需作為等。有關各項主題之標準操作程序，建議可依人員權責、狀況管制、訓練、醫學監視、門禁管制、人員保護設備、運送、操作及儲存、除污及消毒、感染控制規範、感染性廢棄物處理、內務作業、動物照護及安全、緊急應變、事件報告等要項去研訂。

撰寫標準操作程序應注意內容應簡潔，使用條例方式、每一步驟予以編碼，由實際工作人員撰寫，互相檢查，各程序應特定撰寫，不可指定供應商及試劑耗材廠牌及相關人員。其次，對於標準操作程序之文件管制要求，應包括標題、標準操作程序核定、校訂版次、簽署人、核准日期、頁碼等。

標準操作程序撰寫內容，建議可包括目的、參考資料、人員及職責、名詞解釋及定義、設備及材料、安全、政策、詳細說明（步驟）等。其他注意事項包括重要步驟之識別，應包括圖表副本之使用，可參考已出版之技術方法及其他標準操作程序，由單位統一訂定文件格式，並使用表頭及表尾方式。

當有新技術或方法之更新時，標準操作程序應進行修訂。每年應進行正式文件審查，確認標準操作程序在作業上確實可行。維持最新文件目錄，移除及銷毀過期文件。對於標準操作程序常見缺失，包括文件內容不夠詳細或具體，使用其他機構之標準操作程序，標準操作程序已文件化卻未真正使用，單位內各自發展標準操作程序，這些都是有待改善的部分。

- 小型動物之防護。

小型動物一般指小鼠、大鼠、天竺鼠、倉鼠、兔子、靈掌動物等。在動物第三等級實驗室防護設施需求與第三等級實驗室設施防護類似，惟設有動物房及飼養區域之差別。防護籠之需求與第二等級實驗室類似，但當處理會產生氣霧情形時，則有明顯的不同。另對於動物研究，必須考慮到動物與人類及環境間之影響。

本堂課講授重點包括研究計畫、動物及相關設備之議題、人員及相關設備之議題、工作人員訓練及標準操作程序、動物房及作業流程等。

排除是指設備及程序皆設計成所有事物皆排出，而生物性排除是指排除對於飼養實驗動物之生物危害。吸入屏障是指設備及程序皆設計成所有物體皆吸入，而生物防護是指保護環境免於已受感染實驗動物之生物危害。

相關必備參考資料，包括加拿大衛生部「實驗室生物安全準則」、加拿大食品檢驗局「動物實驗室設施防護標準」、加拿大動物照護委員會「實驗動物照護及使用指引」及加拿大各省法規等。

- 生物性危害之風險評估。

風險評估之重要性，包括評估個人或人員在實驗室工作區之安全性，決定處理病原作業之適當防護等級、物理性工程及操作設備，決定適當之個人保護設備需求，決定訓練之需求，確認機關之責任，確定生物保全需求及符合當地法規要求。

危險是指暴露於危害性物質之結果，會造成不利健康影響之可能性。生物性危險牽涉到病原、宿主及環境間之交互作用。病原之基本因素，包括致病性、毒性、宿主範圍及傳染力。散播之方法，包括直接接觸、間接接觸、氣霧等。進入之途徑，包括吸入、食入及皮膚或黏膜之滲透。病原之其他特性，包括在環境中之穩定性、產毒能力、酵素產物、病原或副產物之過敏原、型別之差異性、耐藥性或抗藥性、經基因變異可能增減其致病性或毒性。

危險群係指基於病原危害關係分類，包括致病性、感染劑量、傳播模式、宿主範圍、有可預防之方法、有有效之治療。危險群之進一步資訊可參考加拿大衛生部生物安全實驗室辦公室、美國國家衛生研究院DNA準則、美國BMBL、WHO、ABSA等網頁。

危險群分類之不足在於未能將環境因素、工作因素或宿主因素完成考慮進去，未建立工作區安全程序。對於工作因素影響風險，包括是否產生氣霧，是否使用針頭或尖銳物品，是否使用已被感染之實驗動物，是否使用新的程序或設備，實驗室是否曾經發生病原感染事件，是否使用重覆或厭煩之程序。對於環境因素影響風險，包括是否操作大量之病原，是否操作高濃度病原、有關病原之來源等。對於宿主因素影響風險，包括對工作人員健康有關因素，如免疫力、免疫情形、是否有可使用之藥物及治療、目前健康狀況、個人遺傳基因等。另外特殊健康狀況，如懷孕、先前是否已存在疾病、藥物治療、過敏、對病原之遺傳敏感性等。行為因素影響風險，包括個人工作表現方式影響因素，如教育及資訊、操作步驟及病原之經驗、訓練及動機等。

防護等級之決定依據，風險評估之最後結果，將所有病原、宿主及環境因素納入考慮，工程、操作、技術及物理性之防護需求等級，以及安全處理病原之必需性，而訂定四種等級防護。加拿大已指定於第三等級防護處理之病原，包括可能經由氣霧途徑傳播，可能只需低劑量之感染原，可能引起嚴重或威脅生命之疾病，感染病原可能沒有明顯徵兆，可能因為基因變異或抗藥性導致致病性之增加，小規模使用達10公升之病原，大規模使用牽涉外在環境及社區之危險。

工作危害分析（簡稱JHA）係指牽涉程序之每一工作步驟之危害分析，對於高危險性程序、作業規範及設備之確認，以及決定使用降低危險到可接受程度之方法。經由JHA之結果，可確認使用防護之等級，評估新步驟或設備之安全性，確定新手冊或SOP之需求，確定工作人員訓練之需求，促進與工作人員之溝通等。

管理風險及責任，包括在設施中獲取有關病原、工作等資訊及實現研究人員之風險評估，確認使用適當之PPE，建立保存使用中之病原清冊、設施之維護及認證、緊急程序之設備驗證維護及再認證、撰寫手冊及（或）標準作業程序、確認工作人員已接受訓練等。

風險管理之職場健康計畫，包括新進人員之健康檢查，醫療諮詢，免疫及濃度測定檢查、鼓勵與職場醫師討論，例如懷孕、發展暴露意外事件之處理程序及迅速藥物治療控制、撰寫緊急程序並據以訓練、針對高危險性計畫訂定特殊程序。風險評估制度之過程，包括由研究人員草擬，交由生物安全委員會及生物安全官審核，如果合適由動物使用委員會以及獸醫審核，就醫療監視計畫與職場健康管理單位進行溝通，在由研究人員及審核者經討論達成共識。

- 高防護實驗室之溝通策略。

新建構設施之五階段溝通，包括第一階段進行公告前規畫，以奠定基礎。經由發展計畫、詳列設施所需項目、發展社區特色資訊、準備相關材料及儲備有關人員等，達成階段性目標。第二階段進行公告，公開說明。經由留下第一好印象機會、善用已存在之支持民意、交付公眾參與並公開透明化、經由傳媒宣傳、評估民間反應等，達成階段性目標。第三階段進行公告後，傳播訊息。經由製造話題、建立網站並定期更新、發現民眾想法、邀請外部專家、建立社區委員會、發展一套公共報導系統等，達成階段性目標。第四階段進行建構時期，建立信賴感。經由對外開拓、定期請媒體參觀或報導、持續擴大服務範圍、辦理專家座談會及審核、接近計畫完工時造勢等，達成階段性目標。第五階段開始進行運作。經由官方系列事件導引開始，以特定聽眾為目標（如媒體採訪、群眾參訪、人員管理等事件）、強化社區委員會功能，達成階段性目標。

第二單元：大型動物作業之防護。

      - 授課日期：2004年11月24日下午至25日。

      - 課程主題：

      - 實驗室生物保全

本堂課解授實驗室生物保全之意義，生物保全與生物安全之定義以及兩者之間的差異，以及生物保全計畫之重要性。目前生物保全在國際上之義務為何，以及美國、加拿大等相關法規、標準及準則。其次說明如何準備生物保全計畫，所面臨之挑戰、威脅及風險評估等。生物保全計畫要點，包括任用可靠且合適之人員，設施防護之保全，使用病原體之權責，緊急及事件反應等。

      - 廢棄物及排出物處理策略

本堂課解授實驗室廢棄物管理流程簡介。說明實驗室廢棄物之種類及危害性，如何進行廢棄物之減量及分類，以及包括滅菌及消毒之除污方法。目前對於廢棄物處理方法，包括裂解法、物理法、儲存法、焚化法、化學法、熱處理法等。本堂課並就各種廢棄物處理方法進行簡介。

      - 大型動物於第三等級防護之管理

本堂課解授有關大型動物於第三等級防護之管理，包括研擬計畫方案，如何獲得計畫之核准，設施及建築物之認證程序，所取得特殊動物之考慮因素，如何使實驗動物適應所在環境，招募優秀研究團隊，如何選擇適合之個人防護器具，人員管理，呼吸器密合度測試，確認及訂定標準操作程序，如何選擇供應品，如何執行計畫及提供訓練，於建築物內張貼相關標識，以及開始從事研究等重點。

      - 從事大型動物作業之個人防護設備選擇

本堂課解授有關個人防護設備之簡介，包括環境、操作及程序、身體之活動性、所使用之化學物品、使用者特性等考慮因素，進行說明。另外並講解加拿大標準協會訂定之Z94.4-02標準，有關呼吸器之選擇、保養及使用規定。

      - 第三等級實驗室之除污

本堂課解授對第三等級實驗室提供安全及有效之氣相除污程序。相關程序內容，分別為HEPA濾網之氣相除污，設備之需求，安全警告及策略，準備程序，甲醛蒸氣及碳酸銨蒸氣之產生原理，芽孢試紙之收集，以及後續實驗室排氣程序等作業。

      - 第三級屍體解剖室防護實務

本堂課解授有關大型動物之定義，是否非常清楚所要達成之目標，如何發展最好的團隊，預先之規劃（約三至四個月），規劃作業空間之大小，確認所有人員了解所操作之第三級病原危險性，使用生物安全櫃之重要性，處理大型動物之防護設備，是否有充足之飼養空間，是否了解於何處進行解剖作業，清楚所有物品放置之位置，如何對檢體進行消毒及滅菌，如何使用個人防護裝備，應訂定著裝及換裝程序，避免尖銳物意外傷害之政策，應明列病原體清單冊，避免人員工作過度勞累造成意外，如何進行清消作業，以及廢棄物之處理等實務經驗。

      - 現場觀摩

本次訓練課程共安排兩場之現場觀摩，第一場可選擇大區域範圍之除污示範，或是個人防護裝備之著裝及換裝程序練習。第二場可選擇參觀動物解剖室，或是參觀機械及生物性廢棄物處理系統。基於業務及興趣考量，我們選擇參加大區域範圍之除污示範及參觀機械及生物性廢棄物處理系統。在大區域範圍之除污示範中，講師實際示範有關實驗室設施燻蒸消毒之原理及程序。在參觀機械及生物性廢棄物處理系統中，了解有關加拿大動物疾病研究所之生物性廢棄物處理作業。

- 心得

  - 為落實BSL-3實驗室相關人員教育訓練，本局自九十三年起，已著手規劃及辦理每年該等級實驗室負責人、生物安全官、實驗室操作人員及機電、空調工程人員等相關訓練課程。因此，藉由參加本次國際性訓練課程之過程，作為本局辦理相關訓練課程之借鏡。本次授課內容主要重點為加拿大生物安全相關法規、設施建築及工程設計、生物安全櫃使用及選擇、除污技術及驗證、生物安全計畫及標準操作程序之訂定、小（大）型動物之防護、生物危害風險評估、高防護實驗室之溝通策略、實驗室生物保全、廢棄物處理及現場觀摩等，確實是十分完整的教材。講師群方面則安排加拿大公共衛生局及加拿大食品檢驗局之相關部門主管與資深工作人員，外加一些專家學者共13位擔任。學員人數控制在七十位左右。整個訓練課程之安排緊湊，並於每日最末一堂課進行分組討論，由講師擔任分組主持人，學員就當日授課內容或實際工作遭遇問題，提出討論。分組討論結束後，再由各組所討論之議題及建議，提供學員們分享及學習。此外，在每堂課結束後，主持人皆頒給講者一份授課證書。另外學員們就每位講師授課之內容進行評筆，作為主辦單位評估講者及授課內容之適當性。最後，安排全體學員實地觀摩，以融會貫通學習心得。對於本次課程安排及教材內容，頗具參考價值。惟目前辦理國內教育訓練，仍以短期一至二天期程較為適當。並依人員對象及需求，安排相關之課程，較能達到預定之效果。未來也希望藉由培訓生物安全相關主題種子教官，將生物安全觀念傳達至各級實驗室。

  - 本次課程最主要之主辦單位是加拿大食品檢驗局，該局主要被授權訂定有關加拿大動物健康之保護等規定。而加拿大食品檢驗局下設有生物危害防護及安全（簡稱BCS）組，經由訂定相關標準、建議事項及訓練課程，促進加國動物病原體生物防護實驗室作業規範之安全及保全。該組主要任務，包括動物病原體輸入管制，生物防護設施之查核及認證，標準、準則及政策之訂定，加拿大食品檢驗局實驗室之生物保全，生物安全諮詢服務，以及加拿大食品檢驗局實驗室之安全研發等。此外，個人對於加拿大衛生部之緊急預備及應變中心（簡稱CEPR）下設有實驗室保全辦公室（簡稱OLS），頗感興趣。加拿大國家中心之生物安全辦公室（簡稱OBS）於2000年6月併入疾病控制實驗中心（簡稱LCDC）之實驗室保全辦公室。自2000年11月有關加拿大衛生部之安全計畫責任，移轉至實驗室保全辦公室負責。加拿大衛生部之實驗室由橫跨加國10個實驗室位置之網絡所組成。這些實驗室接受加拿大衛生部計畫，提供特殊實驗室測試及研究。該辦公室共有三個組，分別是生物安全組、緊急及生物恐怖應變組及實驗室安全組。對於加拿大將生物安全及生物保全等部門之整合，有助於加國各項生物防護安全組織之有效運作及管理。

  - 記得在九十三年一月初，本局邀請世界衛生組織（WHO）三位專家來台協助查核BSL-3實驗室。三位專家提出四點建議，包括：（一）台灣應有實驗室生物安全標準之立法，設定詳細之安全規定，且至少每五年應檢討一次，並有及時更新之機制，（二）建立實驗室認證制度，並逐年審查，（三）建立具感染力致病原之追蹤系統，包括這些致病原之運輸安全管理，（四）應針對有進行SARS-CoV研究工作之實驗室進行列管。同年二月中，本局又邀請美國疾病控制及預防中心Thomas Ksiazek博士及日本國立感染症研究所Sugiyama博士兩位專家來台協助查核BSL-3實驗室。兩位專家亦提出幾點建議，包括：（一）臺灣當局應選擇及發展適合本地BSL-3以上實驗室之設施安全防護標準，（二）以鼓勵代替懲處實驗室異常事件之通報，避免隱匿案情，才能從中檢討改進，（三）實驗室設施設計應避免複雜化，以便其維護、消毒及驗證，（四）操作人員防護等級應經適當評估，避免人員過度保護，妨礙實驗操作之進行，以及防疫物資之浪費。（五）實驗室設施應密封完全，包括所有管道及縫隙，（六）各單位應自行建立其實驗室之安全準則或手冊，（七）生物安全櫃每年應進行功能確效檢測，確保操作人員之安全。這些關鍵重點，其實在上課過程中，皆是講師一再強調的主題。確實經過參觀加國動物疾病研究所之BSL-3實驗室後，深刻感受國內硬體設施及設備之水準，絕不亞於國外。然而對於人員之訓練落實度及標準操作程序之實際使用度，則有待加強。此外，對於生物安全防護之觀念，往往矯枉過正。誤認為越多之防護措施，能提供更多的保護。其實，處理各種病危微生物，如果經過嚴謹之風險評估分析後，即能訂定適合之防護等級及操作環境。只要確保安全防護設施正常運作且未失效，就無需穿著過度之防護裝備。如此，不僅能利於工作人員之實驗操作，亦避免防護物資之不當浪費。

  - 實驗室操作及安全管理之重點在於嚴格遵守標準微生物操作程序及技術。從事有關感染性生物材料的工作人員必須瞭解所操作病原微生物潛在的危險性，並受過完整專業訓練。於熟悉相關操作程序及技術後，始可獨立作業。實驗室負責人有義務安排工作人員接受適當訓練，學習如何處理感染性生物材料，包括檢體運送及處理，以及檢驗研究相關生物安全概念及技術。實驗室應依現況自行發展一套實驗室安全手冊，內容必須說明操作感染性生物材料可能發生之特定危險，人員應依照手冊規定並遵守操作程序及技術，以避免發生實驗室感染意外。每個實驗室門口均應張貼生物危害標示，並提供相關安全資訊給訪客及工作人員了解。標示內容應包括所有實驗室內使用之危險性物品，如感染性生物材料、致癌物質、毒性物質、放射性物質及磁場等。所有儲備生物危害物質之實驗室，均應張貼生物性危害標示，並註明 "非工作人員禁止進入"及"本區禁止飲食及抽煙"等警語。良好的管理可以大幅地降低危險性廢料處理的費用。藉由詳盡的廢棄物標示法，可以辨識廢棄物之特性，如果不清楚廢棄物性質，必須於確認分析後再丟棄，避免提高廢棄物清理之價格及成本。

  - BSL-3實驗室的設計主要目的在於提供一種屏障來保護在實驗室內外人員，及保護在實驗室外社區中民眾及動物，免於受到意外發生時由實驗室外洩的微生物感染。設計包括可控制氣流的方向之排氣係統，由廢氣中除去感染原空氣處理系統，管制入口區域，實驗室入口空氣屏障幕，或採行分離建築物來達到隔離實驗室的目的。另外國內已於九十三年陸續完成BSL-3實驗室之建置，其中包括實驗室規劃設計評估、建築、機電工程、排氣及自動壓力控制系統、空調及過濾系統、廢水廢棄物處理、緊急警報處理系統、檢驗儀器及設備等；這些單元建置完成後，首要任務是進行其功能測試，以確定是否符合相關安全要求。因此，亟需建立適當檢查規範，以供遵循。

- 建議事項

在本次訓練課程之外，有機會了解加拿大政府部門對於該國生物安全管理之模式及策略。加國衛生部在1980年，邀集加拿大國家中心之生物安全及生物防護專家成立生物安全辦公室，負責管制加國人類病原體之使用及輸入，提供生物防護及生物安全之國家標準及準則，查核加拿大疾病控制實驗中心所屬實驗室之生物安全，以及提供各界最新生物安全資訊等。該辦公室並於2000年併入疾病控制實驗中心之實驗室保全辦公室。

目前實驗室保全辦公室下設三組，分別為生物安全組、緊急及生物恐怖應變組、實驗室安全組。生物安全組主要任務為發展及應用國家生物安全之政策及準則，人類病原體輸入許可申請之管制，第三、四級防護設施之認證，提供微生物實驗室諮詢服務，擔任提供訓練服務及資訊之資源中心，以及擔任WHO合作中心。緊急及生物恐怖應變組主要任務為發展生物安全緊急事件、主動降低威脅、生物增殖預防計畫之維安、程序及準則，管制及追蹤於加國境內危險病原體之使用，監視從認證、未認證設施及實驗室感染事件意外釋放之生物材料，完成有關第四級危險群人類病原體運送之緊急應變協助計畫，完成有關可疑包裹及其他生物恐怖事件應變計畫。實驗室安全組主要任務為負責加拿大公共衛生局所有實驗室發展及管理之安全計畫，管理加拿大公共衛生局操作放射性物質執照並符合加拿大核能安全委員會要求，發展及管理加拿大公共衛生局危險品運送計畫並遵守危險品運送辦法條例，規劃、發展、管理加拿大公共衛生局實驗室包括作業場所危害物質資訊系統、危害物質處理安全、消防安全、職業健康安全之安全計畫。

對於加國實驗室保全辦公室之組成及功能，確定值得我國借鏡。目前本局對生物安全之業務分工，是由新興傳染病組負責生物防恐及緊急應變作業；資源管理組之品保及生物安全科負責實驗室生物安全法規訂定、教育訓練及實驗室查核作業，尚負責本局一間BSL-3實驗室防護設施管理，另生物材料科負責國內生物材料使用、異動、分讓及保存管制，以及檢體採集及運送安全管理；防疫組負責感染性病原體輸出入之管制。以本局現行分工模式，不僅部分權責劃分不易，並且人力資源無法有效利用，難以塑造專業團隊之形象。有鑒於行政院會已通過行政院組織法修正草案，未來本局將再度面臨組織架構與各項業務之整併。個人強烈建議藉由這次機會，將本局有關生物安全業務及承辦人員，妥善規劃及組合，創造一支精良且專業之團隊，有系統且按部就班的完成我國生物安全管理制度之建立。當然這般神聖的使用，端賴決策者的智慧及決心了。