出國報告(出國類別：訓練)

赴美接受醫療曝露品質保證管制作業訓練與參訪質子治療中心

出國報告

服務機關：行政院原子能委員會

姓名職稱：鄭永富技士

派赴國家：美國

出國期間：96年11月3日至11月18日

報告日期：97年1月14日

目　　　次

摘  要

- 目的

- 行程

- 內容

  - 質子治療中心參訪

  - Sloan-Kettering Cancer center診斷醫學部門訓練

- 心得與建議

- 附件

佛羅里達州立大學附設醫院簡報

摘　　要

本次職奉派赴美主要參訪美國4家著名之質子治療中心，分別為洛杉磯之Loma Linda醫院、波士頓之MGH醫院、佛羅里達之佛羅里達大學附設醫院及休士頓之M.D.Anderson醫院，前述醫院內學者專家針對質子醫學應用的放射治療原理、輻射防護、美國法令綜合性議題等三大領域提出專題簡報，報告內容除最新質子醫療設備與治療技術的介紹外，特別對於輻射劑量的評估與劑量最適化探討，並提供許多的建議與說明，參訪結束後已充分瞭解美國質子治療中心由設置規劃至正式運轉，在輻射安全管制實務作為，並已蒐集到美國有關主管機關針對質子治療中心申請之輻射安全審查規範與運轉相關資訊，以為國內未來引進質子治療設備之輻安管制業務預作準備。

在參訪結束後，另轉往New York 市Sloan-Kettering Cancer Center診療醫學部門接受醫療曝露品質保證管制作業訓練，並對輻射安全管制實地瞭解，俾對病患輻射安全與美國輻射管制趨勢進行瞭解，對於未來管制規劃之精進有其助益。

- 目的

過去二十年來，隨著醫療科技的進步，使用游離輻射作為疾病診斷與治療日益廣泛。而許多可發生游離輻射醫療設備也推陳出新，但當醫界大量使用是項設備造福病患同時，亦應該思考如何降低病患的輻射曝露，使病患在獲得最佳醫療照護之時亦能減少游離輻射可能對病患本身所造成的癌症誘發風險，以獲得最大淨利益，造福病患。而這些種種的考量亦成為本會輻射防護管制的新議題。

今國內陸續傳出長庚醫院、台大醫院及長榮集團將設置質子治療加速器，故特為安排赴美參加醫療曝露品質保證管制作業訓練，並於行程上順道參訪美國4家著名之質子治療中心，受參訪中心爲本會安排簡報之專家涵蓋放射線專科醫師、醫學物理師、醫事放射師、保健物理等學者專家，分別針對放射治療、輻射防護、美國法令綜合性議題等三大領域提出專題報告，報告內容除最新輻射醫療設備與治療技術的介紹外，特別對於輻射劑量的評估與劑量最適化探討，並提供許多的建議與說明，另對美國質子治療中心從設置規劃至正式運轉，美國管制機關在輻射安全管制之實務作為予以詳細說明，此行所蒐集對質子治療中心申請之輻射安全審查規範與運轉相關資訊，以作為國內未來引進質子治療設備之輻安管制業務準備。

根據醫學統計調查約有1/4的人類在一生中會罹患癌症，隨著放射治療技術與設備的日益精進，癌症患者接受放射治療後的治癒率與存活率普遍提昇，放射治療的原理仍是利用游離輻射對癌細胞進行清除，但在治療過程中輻射線穿過人體，或多或少對正常組織細胞會造成損傷甚而造成二次癌症，因此如何兼顧最佳的治療效果與降低病患輻射傷害，已成為放射治療領域的核心價值。而質子治療技術的產生正是此一價值的最佳代表，因為質子的物理特性，使質子治療設備比傳統X光放射治療技術更為精確，並可使臨床醫師對惡性腫瘤施予更高劑量而不會增加周圍正常組織輻射劑量。但質子治療設備價格昂貴，國內醫療院所目前尚未購置此一設備，但已有一至二家醫學中心針對引進質子治療技術之可行性正進行評估，預期國內未來將有此一技術引進。此一設施雖為癌症治療利器，但設施本身係為本會管制之高強度設施，基於保障民眾輻射安全之職掌，故會內長官以前瞻性的管制思維，指示職於此次赴美接受醫療曝露品質保證管制作業訓練行程內，加入至美國著名質子治療中心實地訪問，以確實瞭解美國質子治療中心在設施規劃至正式運轉服務病患期間，在輻射安全管制實務面之作法，及蒐集有關主管機關對質子治療中心申請之輻射安全審查規範與運轉相關管制規定，以為國內未來引進質子治療設備之輻安管制措施預作準備。另本會亦將乳房攝影醫療曝露品質保證管制作業列為施政重點故參訪結束後便轉往New York 市Sloan-Kettering Cancer center診療醫學部門接受醫療曝露品質保證管制作業訓練，並對輻射安全管制實地瞭解，俾對病患輻射安全與美國輻射管制趨勢進行瞭解，對於未來管制規劃之精進有其助益，並對病患就醫輻射安全與服務上能達成安全第一、服務為先之施政主軸。

- 過程

| 日 期 | 地點 | 訓練或參訪單位 | 工 作 內 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 96.11.3– 96.11.5 | 舊金山 | LOMA LINDA大學 附設醫學中心 | 質子治療設施參訪 |
| 96.11.6– 96.11.7 | 休士頓 | M.D.ADERSON 治療中心 | 質子治療設施參訪 |
| 96.11.8– 96.11.9 | 佛羅里達 | 佛羅里達州立大學 附設醫院 | 質子治療設施參訪 |
| 96.11.10– 96.11.12 | 波士頓 | MGH治療中心 | 質子治療設施參訪 |
| 96.11.13– 96.11.16 | 紐約 | SLOAN-KETTERING治療中心 | 乳房攝影X光機、電腦斷層掃描儀及放射治療設備醫療曝露品質保證作業訓練及醫療曝露品質保證管制作業參訪 |
| 96.11.17– 96.11.18 | 台北 | --- | 路程 |

- 內容

  - 質子治療中心參訪

此次參訪美國4家著名之質子治療中心，分別為洛杉磯之Loma Linda醫院、波士頓之MGH醫院、佛羅里達之佛羅里達大學附設醫院及休士頓之M.D.Anderson醫院，因四家質子治療設施大同小異，故整合參訪四家質子治療設施所得資料，分別就質子治療原理與技術簡介、質子治療設施簡介及未來趨勢、美國法規管理及質子治療輻射安全分別介紹如下：

- 質子治療原理與技術簡介

質子有不同於光子之物理性質與劑量特性。光子於組織內先經過一段之增建區（build-up region）後，隨著組織深度之增加，光子之能量成指數衰減，但質子之能量給予卻隨著其穿透距離之增加而增加，當質子前進之距離接近其射程末端時，會產生一個最大之能量給予(即“Bragg peak” ，如圖1所示)。針對腫瘤實際體積另以spread-out Bragg peak (SOBP)方式，將能在治療區域內給予腫瘤最大之能量，同時治療區域外之正常組織則接受到較低之劑量，相對於傳統光子或電子之放射治療方式，此為質子治療之優勢。

質子射束相較於其他方式能有較小的正常組織照射區域，當降低正常組織治療區域及劑量後，病患的耐受性(tolerance)因而提高。質子治療對於一些位於重要器官周圍之腫瘤特別重要，尤其對於那些只要有一小部分區域超過容許劑量就有嚴重副作用之器官，例如：大部分腫瘤所靠近的脊髓。此外接近危急器官的不規則型狀病兆亦特別適用於質子治療。質子治療已被應用於多種病症，包括脊索瘤、軟骨肉瘤、腦膜瘤、攝護腺及肺腫瘤等。長期以來使用質子治療葡萄膜黑色瘤、頭蓋骨底部及脊椎周圍之肉瘤等疾病於臨床上有不錯的效果。

圖1：質子、光子與電子之劑量衰減

- 質子治療設施簡介及未來趨勢

質子治療設施主要包含：質子加速器、射束傳輸系統、旋轉機架、病患定位系統與數位影像模擬系統，謹將上述系統作一簡介：

    - 質子加速器：質子加速器可分為兩大類別，一為迴旋加速器，另一為同步輻射加速器。因迴旋加速器佔地小且操作簡易，因此商業運轉上多使用迴旋加速器（如圖2）作為質子加速使用。

圖2：迴旋加速器設備外貌

    - 射束傳輸系統：為確保加速器加速之能量能準確傳送至治療室，傳輸系統（如圖3）需安放非常精準的磁鐵與真空度極高的傳輸管道，以防止射束偏離造成治療能量不足及造成管道內其他設備被活化的可能。此外商業運轉的迴旋加速器的能量雖可提高到230MeV（約可達人體組織32公分之深度），劑量率最少也在2Gy/min以上，但由於迴旋加速器引出之粒子為固定能量，為提供低能量射束治療如眼球等相關淺表器官癌症，因此在傳輸系統前需要一個能量選擇設備以調整射束能量，該設備包含一個可快速進出射束之可變厚度之降能器（degrader），通常為含碳之楔型濾器，經過此一設備會使能量擴展及射束發射之增加，由於二次輻射之故，因此迴旋加速器在屏蔽設計需要更多考量。而同步輻射加速器則可以引出任何能量之粒子，無前述之問題，因此在輻防屏蔽設計上須考量加速器的種類。

圖3：迴旋加速器之射束傳輸系統

    - 旋轉機架(Gantry) 如圖4：傳統之放射治療經常使用不同角度之不同射束照野之治療方式，而質子治療同樣為了能從任何計畫的角度去治療病患，治療機頭必須能夠旋轉，則需要旋轉機架的設計，旋轉機架通常是一個很大的結構體，其原因為治療用之質子能量很高，要能偏移其方向須要較大之半徑，其重量約100噸重。

圖4：旋轉機架外觀

    - 病患定位系統（Patient Positioning System）如圖5：病患定位系統是質子治療最關鍵部份，其作用是將加速器引入的質子束精準轉成在縱向與橫向的質子劑量以覆蓋腫瘤體積，並儘可能減少對腫瘤以外的正常組織或敏感器官的傷害。

在病患定位系統內主要由一些功能組件組合而成，其中與病患劑量控制較為相關的為射程調節器、噴嘴（nozzle）與準直器（Aperture）及補償器（Compensator）。

圖5：病患定位系統

- 射程調節器（如圖6）：質子射束原始的Bragg peak不夠寬，不足以涵蓋大多數應被治療之體積，因此入射質子透過不同厚度之吸收體而形成一個夠寬的spread-out Bragg peak (SOBP)，每一個吸收體產生一個原始的Bragg peak，進而組成臨床治療用之SOBP，圖7為一SOBP組成範例。

圖6：射程調節器原理與構造

- 噴嘴（nozzle）：有二種作用，一種是伸縮功能，在不同患者治療情況下，可使治療等中心點調整與靶點一致。二是可以旋轉，將補償器與準直器調整至適當角度。

- 準直器（Aperture）：裝設於治療機頭內，可將質子射束治療照野做成與設計之照野相符合，常使用銅來製作Aperture，選擇Aperture需考慮成本、重量及二次輻射等因素。Aperture的邊緣(符合每一照野50%等劑量)經常被定義為target投射至等中心點加上90-50%的半影（penumbra），再加上任何set-up之不確定量。圖8為Aperture之實物照片。

- 補償器（compensator）：減少腫瘤後部正常組織的輻射傷害。

圖7：SOBP組成範例

圖8：Aperture與Compensator之實物照片

    - 數位影像模擬系統【Digital Imaging Positioning System (DIPS)】：即電腦斷層或磁振照影之影像，可透過治療計畫系統決定病患補償器與準直器之物理尺寸與治療參數，但此部分與本會主管業務無關故不詳細說明。

另傳統之兩次散射之質子治療模式，因造成活化物及中子產生，故目前最新之技術係以筆尖掃描，其優勢為對病患所造成劑量較為準確，同時減少活化物及中子產生，對屏蔽設計及將來活化物處理皆可減少費用，而目前質子治療模式未來可能變成重粒子治療模式，因其Bragg peak更為明顯，然因其RBE與目前photone之RBE差異較大，故目前仍為實驗階段，預估近期內應有業者引入台灣。

- 美國法規管理

美國因區域廣大且係聯邦體制，故各州乃至各縣市對質子治療管制係略有些微差異，然大致管制體系如下：

1、聯邦政府：由食品藥物管理局（FDA）負責質子治療加速器之查驗登記，其審核內容大致為電氣品保及安全連鎖，大致依國際電工（IEC）標準為審核規範，相關法令如下：

  - Radiation Control for Health and Safety Act of 1968. (RCHSA, 1968).

  - CFR Title 21§ 892.5050 - Medical charged-particle radiation therapy    system.

2、州政府：因美國為聯邦體制，故各州可依據其州之財務、民情參考聯邦所制定之劑量限值而制定管制辦法，惟有關質子治療設施部份，並無太大差異，皆依一般放射治療法令為管制依據，下為加州與佛羅里達州之管制法令：

  - Suggested State Regulations for Control of Radiation (CRCPD, 1991)

  - California Code of Regulations, Title 17, Chapter 5, Subchapter 4 (Radiation)

  - Florida Administrative Code, Chapter 64E-5 CONTROL OF RADIATION HAZARD REGULATIONS

3、當地市政府：一般市政府審查流程僅審查屏蔽及安全連鎖裝置，且發照係以事後輻射偵測為審核標準，而屏蔽設計以 NCRP 144 、輻射劑量管制標準以NCRP 116等組織報告為審核依據。

- 質子治療輻射安全

因國內未來有可能引進質子治療設施，因此在本次參訪中，主要針對相關輻防管制與設置審查標準與相關管制法規，請教各中心物理師，謹對輻防管制問題整理如下：

  - 州政府是否針對質子治療中心訂定特別審查規範？而審查流程與審查重點為何?

答覆：有關輻射防護管制業務，皆由州政府之健康環境部轄下輻射管制局或衛生局負責管理，其職掌類似我國縣市政府之衛生局。而無論加州、休士頓、佛羅里達及波士頓針對質子治療中心的輻防管理並未訂定特殊管理規範，而與一般放射治療輻射作業採相同標準管制，管制規定類似我國輻防法規之游離輻射防護安全標準，對於人員、輻射作業、劑量標準、廢棄物處理…等，均有完善規定。而管制當局在審查質子治療中心分為四階段：

- 規劃申請階段----主要審查設施輻射屏蔽為主。

- 設施興建階段---設施經營者自行抽驗屏蔽品管是否符    合送審規定，並進行人員培訓與準備儀器接收等事宜。

- 竣工測試階段---設施經營者檢送測試報告與陳報輻射防護計畫給地方主管單位。

- 正式運轉階段---設施周圍環境監測一年，爾後依法定期實施輻射監測與教育訓練。

  - 質子治療中心人員證照或操作資格如何取得？

答覆：醫事人員須取得相關醫事人員執照，而加速器運轉人員則由各中心自行辦理教育訓練，訓練課程內容與時數配當，則須送主管機關核備，俟人員接受訓練完成後，則可允許操作加速器，此部分與我國要求須取得原能會核發運轉執照之情形有所不同。

  - 工作人員所受劑量與環境劑量偵測？

答覆：該中心輻射工作人員所接受最大年輻射劑量小於5mSv(為美國輻射工作人員年劑量限值之百分之十)係參考NCRP116報告制定。劑量主要來源為活化之Aperture。一般在治療室內均設置中子輻射偵檢器，其主要目的係偵測質子核反應產生之中子，而環境輻射測量分兩部份，中子劑量以電腦即時線上監測，而加馬輻射測量則使用手提式輻射偵檢器週期性度量。

  - 放射性廢棄物處理與放射性氣體輻射安全問題及對附近環境影響衝擊？

答覆：質子治療中心主要之放射性廢棄物係來自活化的Aperture，因此Aperture的處理不可不慎。一般活化的Aperture均會靜置貯存於廢料間約3個月，俟放射強度衰減至自然背景範圍內，再回收應用。由於質子治療中，質子於物質中會產生（p ,n）作用，對任何質子治療設施而言，中子輻射防護是非常重要的，而中子活化空氣產生活化放射性氣體，是否會造成環境危害，依據佛羅里達大學過去一年的實測經驗，在活化氣體41Ar的濃度平均為293 Bq/m3（詳表一）與目前我國游離輻射防護安全標準比較（41Ar排放濃度為500 Bq/m3）為低，又因41Ar之半衰期甚短僅為110分，故質子治療中心活化氣體的輻安問題應可放心。

表1：質子治療中心活化氣體實測紀錄

Activity（Bq/m3）

| Nuclide | Cyclotron Room | Treatment Room | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 41Ar | 273 | 20 | 293 |
| 3H | 0.02 | 0.003 | 0.023 |
| 13N | 3020 | 374 | 3394 |
| 15O | 8625 | 1015 | 9640 |

  - 各質子中心從成立迄今發生之異常事故及困難問題?

答覆：據各各質子中心人員告知，從設置迄今並無嚴重輻防事故發生，僅M.D.Aderson醫院在第二治療室裝設時，部份工程人員其劑量配章有些許偏高達調查基準，經查有可能在第一治療室治療病人時，工作人員趕工在第二治療室設施安裝時，有部份散射輻射於管線間散射，以致工程人員受散射輻射曝露，此案例可作為未來設置輻防管制作為之參考，另Loma Linda醫院僅發生維修人員由gantray 墜落之工安事件。

而加速器的輻射安全需要注意的重點為何？以圖9作為說明，現代的加速器屏蔽設計越來越完善，因此對於生產過程中所產生的加馬輻射對周圍環境的輻射曝露，應可放心無虞，但對於生產過程中核反應所產生的中子，會對管件或空氣造成活化物質與氣體，若不慎外釋於環境中，亦可能造成外圍環境的污染與一般民眾體內曝露，這是在加速器輻防管制上特別需要注意的重點。此一觀點與國內過去在審查迴旋加速器設置時均要求設施經營者對於空浮活化氣體與活化物之處理情形加強要求相同，此部份國內與美國專家學者的看法相同。

圖9：加速器輻射安全分析圖

  - Sloan-Kettering Cancer center診斷醫學部門訓練

此次係由物理師黃英強博士引介至美國Sloan-Kettering Cancer center診療醫學部門進行訓練，其訓練內容著重乳房攝影之稽查程序及美國稽查員之培訓過程，訓練採簡報方式進行，演講者為物理師景洪先生及物理師Charlee博士，Charlee博士報告內容著重於醫療輻射曝露、劑量約束及新舊輻射醫療技術的精進等主軸。而景洪先生則講授美國食品藥品管理局（FDA）有關乳房攝影稽查程序書MQSA INSPECTION PROCEDURES 6.03 – (8/1/07)並相互討論，3天的課程內容除最新輻射醫療設備與診斷治療技術的介紹外，特別對於病患輻射劑量的評估與劑量最適化探討，並提供許多的建議與說明。除乳房醫療輻射曝露品保外，近年來在醫療院所使用頻次愈來愈高且病患所接受之劑量與群體劑量大的電腦斷層掃描(computer tomography)亦作為此次的重點課程。

（一）電腦斷層掃描病患輻射劑量探討：

隨著醫療儀器的日益精進，電腦斷層攝影技術的提昇，快速、準確以及非侵入性的優點，使得電腦斷層掃描儀（computer tomography，CT），已成為當代醫學非常重要的診斷利器。但由於電腦斷層攝影對於病患所造成的輻射劑量較高（5-20mSv）且接受此項檢查的民眾有愈來愈多的趨勢，在2001年1月22日USA TODAY報導記載，調查美國約有160萬孩童曾接受電腦斷層掃描診斷，其中1500人因此罹患癌症，姑且不論新聞內容是否有詳實科學數據可考，此一報導造成許多家長拒絕孩童接受CT檢查，恐導致孩童因延誤診斷而使病情加重，因此CT的劑量約束已成為民眾關注的焦點，也是美國醫療品保最新的議題。

Charlee博士提出一份數據，指出過去（1980年）美國民眾平均一年接受輻射劑量約3.34毫西弗，其中天然輻射劑量約2.8mSv（佔全體劑量82%）而醫療輻射約0.54mSv（約佔全體劑量17%）。但就2006年一份非正式的全美民眾劑量數據調查發現，天然輻射劑量仍維持約2.8mSv劑量值差異不大，但醫療輻射劑量卻從1980年0.54mSv上昇至3.2mSv，成長幅度高達5.9倍。而接受醫療曝露群體劑量，也從過去12,400人西弗，成長為930,000人西弗，成長幅度為7.5倍。可顯示愈來愈多的民眾接受輻射醫療檢查，而其中CT檢查的劑量已成為最大量的醫療輻射劑量來源。因此民眾在享受醫療輻射所帶來健康效益之際，如何合理抑低醫學劑量作好劑量約束的措施，已成為醫學界與輻射防護界須共同努力的議題。

CT造成劑量影響究竟多高？所造成風險為何？據相關統計資料顯示，一般X光放射診斷檢查，其病患所接受劑量約0.1-3毫西弗（mSv），但電腦斷層攝影對病患劑量卻高達5-20毫西弗（詳如表2）。而在美國每年接受電腦斷層攝影檢查人數，從1981年每年3百萬人次迄今（2006年）已達6千3百萬人次。該統計資料以日本核爆生存者之罹癌風險推估，以日本核爆生存者接受劑量為5-150毫西弗（mSv），因輻射導致相對致癌風險約為1/2000，而接受電腦斷層攝影平均劑量約5-20毫西弗（mSv）作一比較，因電腦斷層接受劑量約在日本核爆生存者劑量範圍內，如同以1/2000為相對致癌風險推估，全美每年6千3百萬人次接受電腦斷層攝影，預估約有3萬1千人會因接受電腦斷層攝影增加致癌機率。暫且不論此一推算是否為保守推估，但電腦斷層掃描所導致病患醫學劑量增加，已成為醫學輻射安全的一項新挑戰。

表2：放射診斷檢查病患接受劑量

| 放射診斷項目 | 每次接受劑量 |
| --- | --- |
| 胸部X光 | 0.10mSv |
| 頸椎X光 | 0.11mSv |
| 骨盆X光 | 0.27mSv |
| 頭部X光 | 0.31mSv |
| 上消化道 | 1.17mSv |
| 下消化道鋇灌腸 | 2.98mSv |
| CT Scan | 5-20mSv |

由於電腦斷層掃描攝影，本身具診斷準確與快速的優點，因此臨床醫師在病患診斷多使用電腦斷層攝影作為診斷最重要判斷儀器，Dr Charlee也提出有許多無需接受電腦斷層掃描的病患，因為年輕醫師的自信心不足而開具電腦斷層攝影檢查單以作為其判斷病情的佐證協助，間接造成電腦斷層攝影的誤用與濫用。而也有許多醫師其看片習慣不同，而使用許多過高的造影參數，也間接造成病患劑量增加的原因之一。但這些問題都是可以經由教育訓練與設備改善作到合理抑低，因此Dr Charlee在報告中介紹現今許多電腦斷層掃描儀在劑量約束上的一些配備精進，並也在醫務管理面及實務執行面上提出許多建議，其中以儀器設備性能精進對CT劑量抑低之介紹與本會業務較為相關，在電腦斷層攝影中，造影技術與劑量相關的因素如下：

      - 管電壓---電壓高對降低影像干擾有幫助

      - 管電流---mA增加，劑量成比例增加

      - 掃描時間---時間增加，劑量成比例增加

      - 切片厚度---單一切片厚度增加，劑量增加

      - 掃描體積---隨體積增加，劑量成比例增加

故電腦斷層攝影最重要因子為mAs，mAs是病患掃描時間與管電流乘積，其中掃描時間與病患掃描體積有關，而管電流mA是單位時間內乘以光子數，mA增加，劑量成比例增加。而mA的大小除造成劑量多寡外亦影響影像空間解析度（spatial resolution）的好壞，特別是現今的電腦斷層掃描儀，從過去SDCT(single detector computer tomography)進步到4切片、16切片甚至64切片的MDCT(multiple detectors computer tomography)，在切片厚度愈來愈細的操作下，為保持影像低雜訊與提昇影像解析度情況下，勢必須將管電流mA提高，近而造成病患劑量增加，因此管電流mA的調控為影響劑量多寡之重要因子之一。

而mA調控技術(tube current modulation)最主要概念是依據個人體型不同，在一次旋轉掃描過程（360度）將mAs作最適化分配，而不似過去傳統造影技術中，在任何掃描角度均維持同一管電流，再配合自動曝露控制（automatic exposure control）系統， 在Z軸掃描上依身體不同部位作一適度調控，這項技術的提昇不會使影像品質降低，但對劑量抑低有莫大的幫助，可降低劑量達20%-50%（如圖9）。此外在心臟斷層掃描時，可配合心電圖（ECG）及自動曝露控制（AEC）的使用，在造影成像時，只截取同一相位的影像組合，而在不同相位的掃描過程中可停止曝露，這種新技術與儀器的配合對於心臟造影時病患的劑量降低可達30%-50%。

圖9：管電流調控技術示意圖

其它如醫務管理與實務執行與醫院管理層面則與衛生法令較為相關，故在此不予以詳述，但可引申執行醫療品保本會宜與衛生署共同執行方能事半功倍。另參考美國放射學會（ACR）對電腦斷層掃描儀所訂定之品保程序並與專業學會共同推動電腦斷層掃描品保制度，對於本會執行劑量約束絕對有其正面助益。

（二）乳房攝影稽查程序書MQSA INSPECTION PROCEDURES 6.03

本稽查程序書是由美國FDA針對實施乳房醫療曝露品質保證的稽查程序書，其目的係讓各地方政府執行乳房醫療曝露品質稽查時有標準作業程序，其內容有1程序書簡介、2一般稽查指導、3資料保存及稽查大綱、4系統測試、5品保程序、6品管資料、7年度測試報告、8乳房儀器計算、9人員資格及10 醫療紀錄等10大項目。

其中，各地稽查員稽查時，均攜帶筆記型電腦，電腦內有受稽查單位之資料，並有乳房攝影稽核項目，同時稽核項目相關法令及稽查程序皆可於電腦系統內查詢，稽查完畢後立即傳送予FDA，由FDA作出裁決。美國目前管制方向鎖定影像品管，這項管制方向的變革類似我國在醫療輻射安全管制上，在游離輻射防護法施行後增加醫療曝露品質保證的推行。

以1992年FDA推行乳房攝影醫療曝露品質保證為例（如圖10），可看出在1992年前未制定乳房攝影品質標準法（MQSA，The Mammography Quality Standards Act），病患接受乳房攝影檢查所受劑量約在2毫戈雷（mGy）以上及假體影像品管分數比率約在80%，但在1992年FDA推行MQSA品保制度後，接受乳房攝影病患劑量從未施行前的2mGy降至1.8mGy，劑量的降低卻不影響影像品質分數，影像品質從80%提昇至95%以上，對於9位婦女有1位可能會罹患乳癌的美國女性而言，MQSA的制定造福了廣大的婦女，使其在乳癌篩檢上更能準確診斷亦能作好劑量約束，美國推行醫療品保制度的成功經驗分享，可作為我國現行在推行醫療曝露品質保證制度的最好借鏡與例證。

圖10：美國制定MQSA劑量與影像改進分析圖

另FDA對稽查人員之訓練，亦值得本會學習，其稽查人員訓練課程分為3階段約半年，學員經過測驗合格後方可執行稽查，訓練內容分別略述如下：

第1階段：基本學理訓練，主要為乳房放射學與度量學基本課程。

第2階段：稽查程序訓練，主要由資深稽查員教授實務稽查程序。

第3階段：考官測量，針對學員基本學理及品保稽查程序予以考核。

另放射治療部門之Dr. Howard亦訴求醫療曝露品保的重要性，因為放射治療既是利用高劑量的放射線對於癌細胞進行破壞，治療劑量主要以臨床需求為主，但如何使治療劑量精準，醫療曝露品保的建立與放射治療儀器設備的精進為主要重點。放射治療的趨勢正是希望對於病患本身腫瘤破壞能精確，對於正常組織的傷害能降至最小，現今許多放射治療的儀器推陳出新與許多治療技術日益精進，都以此一目的為努力方向，如強度調控放射治療技術（IMRT）、影像導航放射治療技術(IGRT)、加馬刀(Gamma knife)、電腦刀(Cyberknife)、電腦斷層治療機(Tomotherapy)及質子治療技術（Proton Therapy）等，這些儀器與設備都是運用電腦調控技術對於癌病治療作到精準並對正常組織傷害小。

但Howard博士獲知台灣將引進質子治療時向我提出建言，他指出當放射治療技術與設備愈來愈精進造福民眾之時，醫界反而要更加小心謹慎的運用此一利器，因稍一不慎反而造成更大的傷害。Dr. Howard指出在過去放射治療雖沒有如此先進的電腦設備提供協助，傳統治療計畫都是仰賴人工計算，而在傳統模擬定位使用病人定位條件表以及一些病患防護器具如擋塊、楔型濾器、補償器等都是需要放射技師去搬運實物，因此在治療的每一環節都是在專業人員監督下進行，但隨著放射治療科技的進步，無論在治療計畫的計算，電腦斷層模擬定位與治療計畫之結合以及多葉式準直儀運作都是由電腦調控，因此電腦設備其實掌握了放射治療的核心技術。而新式治療儀器因系統複雜，技術人員因太信賴電腦而無法察覺可預見的錯誤，且當初期錯誤發生時，無法即時察覺將會衍生至整個治療過程。治療儀器愈來愈新穎，導致操作者愈不容易瞭解程式運作。這些都是放射治療新科技時代來臨，所必須注意的。Howard博士認為唯有作好品管與提供完善的教育訓練，才可確實享受新科技所帶來的成果，避免不慎而招致危害。

- 心得與建議事項

- 縱觀美國管制法令，其實與本會之法規甚為相同，而本會近幾年引用電腦系統管理，並開放登記類設備以網路申報登記備查，同時對放射性物質要求業者每月網路申報，管制績效甚至比美國更為突出。美、日先進國家皆由中央制訂法令，地方政府執法，而我國皆為本會執行，然因國內資源不足，如美國輻射防護與度量委員會是全美最重要的輻射防護學術團體之一，其可協助政府制訂甚多之評估導則或劑量管制值並進行宣導，然國內並無類似此輻射防護學術團體，導致須由本會制定或宣導類似報告，加上國外有大型銷售業（如GE、IBA）可替業者處理輻防事項，而國內雖有輻防業，但通常很少提供專業性的建議，故建議透過學會或公會多與業者溝通。

- 由於世界各國醫療水平普遍提昇且許多高科技輻射醫療設備推陳出新，是以民眾接受輻射醫療曝露的次數愈來愈多，輻射曝露之劑量亦隨之逐漸昇高，雖然劑量偏高並不代表輻射的誤用或濫用，但至少在尋求整體病患淨利益觀點而言，如何使民眾獲得快速準確的輻射醫療服務且亦能兼顧醫療輻射劑量約束，已成為輻射防護界與醫界需共同努力的重要課題。無論在診斷或治療中，專家均多次提及醫療品保與教育訓練的重要性，因此未來國內在輻防人員與輻射醫療品保人員的相關培訓計畫，應加強推動。唯有人才培育完善，才可落實醫療品保之執行。

- 電腦斷層掃描之劑量約束，已成為醫療輻射安全之重點項目。美國放射學會（ACR）雖對電腦斷層掃描的認證訂有相關品保程序，但因不屬法律位階，因此美國各州或各設施仍參考ACR規定自訂內部品保程序執行。惟目前各廠家生產之電腦斷層掃描儀推陳出新型式眾多，因此未來國內在實施電腦斷層醫療曝露品保制度時，建議可先由醫界、學界參考ACR相關規定先制定自我品管程序與管理機制，俟美國實施電腦斷層品保制度全面推動經驗成熟後，官方再予以循序跟進，屆時水到渠成自可達事半功倍之效。

- 由美國乳房醫療曝露品保成功經驗，可看出在政府與醫療院所共同努力下，劑量約束與影像品管是可以兼得的，我國雖於94年起才實施醫療曝露品質保證制度，但經近二年的加速推動，已漸與美國先進國家同步。特別是美國在推行乳房攝影醫療品保歷經十年時間，而國內在今年已開始配合國健局計劃試辦乳房攝影醫療曝露品質保證制度，可使乳房攝影醫療曝露品質保證制度的推動更為順遂。

- 放射治療設備推陳出新，且愈來愈仰賴電腦系統調控，是以醫療曝露品保的推行更為重要，目前國內已引進加馬刀（gamma knife）、電腦刀（cyber knife）、電腦斷層治療機（tomotherapy），已於97年開始實施此三種放射治療設備之醫療曝露品質保證制度，推動初期仍應加強收集國外推動經驗及配合本土操作實務，檢討是否仍有窒礙難行之品保項目，於適當時機邀請學者、專家與醫院進行討論共同研議，修訂更能保障病患輻射曝露安全之品保規定，以臻完善。

- 加速器運轉人員資格之審核方式，目前採專家合議測驗方式施行，測驗內容多偏重輻射安全，而此次美國質子治療中心之參訪經驗，對於美國在加速器運轉人員的培訓及資格審核之方式特別注意，美國對於非醫療行為的操作人員採實務訓練嚴謹但審核簡化的方式施行，使運轉人員之操作資格易於取得且亦能兼顧。本會已委託台灣醫用迴旋加速器學會合作研究運轉人員之養成、訓練及資格取得等實務需求，對於協助醫學發展與輻射安全上均能兼顧，故可考量於適當時機修訂法令以符合國際對加速器運轉人員資格之審核模式。

- 隨著國內醫療新器材購置引進，有關病患所接受劑量的探討漸為保健物理學界所重視，在本次參訪中許多專家學者均提出呼籲對於使用較高輻射曝露的診斷設備，應依病患實際需求審慎使用。惟有關病患是否接受此項檢查，為醫師處方權，是項醫療器材使用時機是否合宜，因涉及相關醫療行為之專業判斷為衛生署業務職掌範圍，本會宜予以尊重，故本會可先行收集相關曝露資訊與國外管制經驗，然仍須與衛生署協調，由本會就輻射安全提供專業協助，對於新設備使用規範提出相關建議，使民眾在就醫時更有保障。

- 質子治療為國際放射治療界目前積極推廣的一項放射治療技術，世界上如美國、日本、德國等國家均已設有質子治療設施。質子治療設施包括設備及建築設施所費超過百億，屬大型投資，本會應持續派員前往國外相關設施參訪，瞭解最新發展趨勢，俾利在審核輻射安全、屏蔽設計、劑量量測及設施運轉各領域時均能兼顧，以確保就診民眾及工作人員之輻射安全。