出國報告（出國類別：洽公）

赴美國FCI公司(Fluid Components International LLC)執行NUPIC聯合稽查

服務機關：台灣電力公司

姓名職稱：林佳瑩  核能工程師

派赴國家：美國

出國期間：104年09月11日至09月21日

報告日期：104年11月16日

出國報告審核表

| 出國報告名稱：赴美國FCI公司(Fluid Components International LLC)執行NUPIC聯合稽查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出國人姓名 ( 2人以上，以1人為代表) |  |  |  |  |  | 職稱 |  |  |  | 服務單位 |  |  |  |  |
| 林佳瑩 |  |  |  |  |  | 核能工程師 |  |  |  | 核能安全處 |  |  |  |  |
| 出國類別 |  |  |  |  |  | - 考察 □進修 □研究 □實習 ■其他 洽公 （例如國際會議、國際比賽、業務接洽） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出國期間：104年9月11日至 104年9月21日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 報告繳交日期：104年11月16日 |  |  |  |  |  |
| 出國人員自我審核 |  | 計畫主辦機關審核 |  | 審 核 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  | 1.依限繳交出國報告 2.格式完整（本文必須具備「目的」、「過程」、「心得及建議事項」） 3.無抄襲相關資料 4.內容充實完備. 5..建議具參考價值 6..送本機關參考或研辦 7..送上級機關參考 8..退回補正，原因： （1）不符原核定出國計畫 （2）以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 （3）內容空洞簡略或未涵蓋規定要項 （4）抄襲相關資料之全部或部分內容 （5）引用相關資料未註明資料來源 （6）電子檔案未依格式辦理 （7）未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 9..本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： （1）辦理本機關出國報告座談會（說明會），與同人進行知識分享。 （2）於本機關業務會報提出報告 （3）.其他 10.其他處理意見及方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 報告人 | ： |  | 單位 主管 |  | ： |  | 主管處 主 管 | ： |  |  | 總 經 理 副總經理 | ： |  |  |

說明：一、各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

- 審核作業應於報告提出後二個月內完成，以不影響出國人員上傳出國報告至「公務報告資訊網為原則」。

行政院及所屬各機關出國報告提要

| 出國報告名稱： |  |  |  | 赴美國FCI公司(Fluid Components International LLC)執行NUPIC聯合稽查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 頁數 5 含附件： □是 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出國計畫主辦機關／聯絡人／電話 |  |  |  |  | ：台灣電力公司／人資處 |  |  |
| 出國人員姓名／服務機關／單位／職稱／電話： |  |  |  |  |  |  |  |
| 林佳瑩／台灣電力公司／核能安全處/駐核一廠安全小組核能工程師／2638-3501#3657 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出國類別：□1.考察 □2.進修 □3.研究 □4.實習 5.其他（洽公） |  |  |  |  |  |  |  |
| 出國期間： |  | 104年9月11日至9月21日 |  |  |  | 出國地區： | 美國 |
| 報告日期： |  | 104年11月16日 |  |  |  |  |  |
| 分類號／目： |  |  |  |  |  |  |  |
| 關鍵詞： | NUPIC、聯合稽查 |  |  |  |  |  |  |
| 內容摘要：（二百至三百字） 一、本公司各核能電廠依據10CFR50 Appendix B之品質保證要求第七條「廠商的評估和選擇，以及對廠商管制品質的成效做相應的定期評估」之要求，於94年加入NUPIC(核能採購事務委員會)。依據會員義務及NUPIC年度稽查規劃核派報告人參與本次NUPIC執行供應商FCI公司(Fluid Components International LLC)(Audit No.23940)聯合稽查作業，稽查結果將提供所有使用會員評估，做為採購之參考，以保障會員所採購產品之品質。 二、本次稽查結果開立4件 Findings，包含設計文件的瑕疵、商業級檢證計畫的不完善、材料儲存未符合規範及改正行動缺少10CFR21評估的缺失等項目。整體而言，稽查團隊認為FCI公司能有效地執行該公司之品保方案，並符合10CFR50 Appendix B及10CFR 21之規範要求，未有影響品質之重大缺失。 |  |  |  |  |  |  |  |

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http://open.nat.gov.tw/reportwork）

目　　　錄

壹、出國目的	1

貳、出國行程	1

参、NUPIC聯合稽查作業及結果	1

肆、結論與建議	4

壹、出國目的

一、本公司各核能電廠相關設施及營運作業係參照美國聯邦法規10CFR50 Appendix B之品質保證要求執行，包括對於提供安全器材供應商之設計、製造、檢測、交貨及文件管制等作業，定期執行核能品保稽查，以確保各核能電廠所採購安全器材之品質。為能經濟且有效的落實供應商品保查核，本公司於94年加入NUPIC (核能採購事務委員會)，透過NUPIC取得聯合稽查結果以及供應商品保紀錄，據以評估供應商之品保績效，並適時取得供應商稽查重要缺失及改善情形，作為各核電廠已採購或待採購設備/服務之評估參考。NUPIC每年主要活動包括：(1) 2、6、10月份在美國由美國各電力業主會員輪流主辦定期會議，並且另於2月份舉行稽查員會議，以及6月份舉行供應商會議。(2)組成聯合稽查團隊執行供應商品保稽查，由各會員依據義務派員參與。

二、本公司依據會員義務及NUPIC年度稽查規劃核派報告人參與本次NUPIC執行供應商FCI公司(Fluid Components International LLC) (Audit No. 23940)聯合稽查，稽查結果將提供所有使用會員評估，做為採購之參考，以保障會員所採購產品之品質。

貳、出國行程

104.9.11~104.9.12  往程 (台北－舊金山－聖地牙哥)

104.9.13~104.9.18  執行NUPIC聯合稽查 - FCI公司(Fluid Components International LLC)

(稽查前準備工作及參加稽查前、後會議、稽查後討論及撰寫聯合稽查報告)

104.9.19~104.9.21  返程 (聖地牙哥－舊金山－台北)

參、NUPIC聯合稽查作業及結果

一、本次聯合稽查的對象為總部位於美國加州聖馬可斯(San Marcos, CA)的FCI公司(Fluid Components International LLC)。自1978年開始，FCI公司開始為核能工業提供液位、流量及溫度量測元件將近四十年，在這些項目中擁有相當多的設計及技術專利，該公司的產品亦符合國際間之認證及規範標準。FCI在荷蘭及中國設立子公司，以致力於各國之銷售及服務，服務範圍高達105個國家，而在美國、歐洲、亞洲及中東皆有工廠及服務中心。

二、本次稽查係依據10CFR50 Appendix B、ASME NQA-1及10CFR21要求擬訂Audit Checklist，以及依據EPRI NP-6630指引挑選出擬查核之產品類別、所關切之技術特性(含Equipment Qualification、Equipment Accuracy及Functional Testing等項目)及其接受標準/驗證方式，由技術專家參與查證，確保產品能符合安全功能要求，稽查過程中亦追蹤查核前一次稽查(2014 NUPIC 23806 First Energy,FENNSQ-14-0035)後，該公司之改善行情，以確認FCI公司能依據10CFR Appendix B/ ASME NQA-1品保方案，提供符合安全功能需求之產品給各會員。稽查結果如發現有不符合事項之品質缺失，則會開立稽查改正通知(CAR)要求供應商提出改正措施，並追蹤及複查至完成改善。

三、本次NUPIC稽查團隊成員包括1位稽查領隊(Energy Northwest電力公司/Cooper Nuclear Station)、4位稽查員及1位技術專家；稽查任務期間另包含召開內部會議、稽查前會議、稽查後會議，各成員須完成領隊交付之查核項目及任務；各成員按Audit Checklist Sections分派任務，如下表。稽查後由領隊根據各成員稽查結果，彙整/撰寫報告，完成之稽查報告送FCI公司，並刊載於NUPIC網頁供各會員自行評估審查此稽查結果是否符合品保方案之要求。

| Section Description | NAME/NUPIC MEMBER DESIGNATOR | AUDIT TEAM |
| --- | --- | --- |
| 1. Contract Review | Randall McGaughy, Luminant | Team Member |
| 2. Design | Dennis Goolsby, Duke Energy | Team Member |
| 3. Commercial Grade Dedication | Dennis Goolsby, Duke Energy | Team Member |
| 4. Software Quality Assurance | Randall McGaughy, Luminant | Team Member |
| 5. Procurement | Randall McGaughy, Luminant | Team Member |
| 6. Fabrication/Assembly Activities, Material Control and Handling, Storage and Shipping | Kevin Buckley, Exelon | Team Member |
| 7. Special Processes | Kevin Buckley, Exelon | Team Member |
| 8. Tests, Inspections, and Calibration | Kevin Buckley, Exelon | Team Member |
| 9. Document Control/Adequacy | Chia-Ying (Joey) Lin, Taiwan Power | Team Member |
| 10.Organization/Program | Brian Hendel, Energy Northwest | Team Leader |
| 11.Nonconforming Items/Part 21 | Dennis Goolsby, Duke Energy | Team Member |
| 12.Internal Audits | Brian Hendel, Energy Northwest | Team Leader |
| 13.Corrective Actions | Brian Hendel, Energy Northwest | Team Leader |
| 14.Training/Certification | Chia-Ying (Joey) Lin, Taiwan Power | Team Member |
| 15.Field Services (CRDM) | N/A |  |
| 16.Records | Chia-Ying (Joey) Lin, Taiwan Power | Team Member |
| Technical Specialist Report | Greg Holbron, Energy Northwest | Technical Specialist |
| Audit Report | Brian Hendel, Energy Northwest | Team Leader |

四、稽查結果：

本次稽查期間，藉由審閱抽查品質文件的紀錄、程序書的執行、採購文件與合約，以及相關人員的訪談，稽查團隊評估FCI公司之品保制度包含相關之程序的執行，認為其品保制度符合10CFR 50 Appendix B的規範要求。

而本次稽查中，分別在設計、商業級檢證、不符合項目/Part 21及改正行動等四個領域開立了4件 Findings：(1)設計文件遺漏合約審查程序導致產品設計文件的安全等級規範有誤、(2)發現有技術評估文件中之商業級檢證計畫的不完善，未明確納入組件之規範要求、(3)材料儲存未符合規範要求，將未檢測過之材料與已檢測過且有缺陷之材料存放在同個地方及(4)FCI公司允許有缺陷之材料設備可透過改正行動方案來評估使用，唯改正行動程序中缺少10CFR21評估之要求。

檢視追蹤前次稽查(2014 NUPIC 23806 First Energy,FENNSQ-14-0035)所開立的三項缺失情形，FCI公司已改善完成，而本次稽查發現FCI公司未再發生類似的情事。

針對FCI公司之稽察結果，透過現場或與相關作業人員的觀察及訪談作業，觀察該公司之人員能夠熟悉自己工作領域及職掌，有效執行且符合該公司品保規範工作程序，並就整體而言，認為FCI公司能有效地執行該公司之品保方案，並符合10CFR50 Appendix B及10CFR 21之規範要求，未有影響品質之重大缺失。FCI公司仍繼續列入領隊所屬公司(Energy Northwest)之供應商名單中，其他NUPIC會員亦可評估參考。

稽查後，領隊根據各成員稽查結果，彙整/撰寫報告，完成之稽查報告已依規定於稽查結束後一個月內送 FCI公司，並將刊載於 NUPIC 網頁供各會員自行評估審查此稽查結果是否符合品保方案之要求。

肆、結論與建議

一、NUPIC係一有制度、規模及歷史之國際組織，對於核能安全器材供應商規劃經濟而有效之聯合稽查，該稽查係依據嚴謹的程序書及查對表來執行，並透過稽查制度不斷檢討作業程序，以期不同，另根據 EPRI NP-6630 指引挑選出 NUPIC 會員擬查核之產品類別及所關切之技術特性/接受標準/驗證方式(含設計作業、檢證作業、特殊製程、測試驗證等)，請技術專家參與查證，以確保會員所採購產品能符合安全功能。

二、NUPIC聯合稽查係執行NUPIC Checklist既定項目之稽查作業，此次FCI公司(Fluid Components International LLC)(Audit No. 23940)稽查人員分別由美國多家電力公司及本公司組成，計有領隊1人、稽查員4人及技術專家1人，共6人。本公司履行NUPIC 會員義務，參與聯合稽查，分享NUPIC 執行廠家聯合稽查之所有結果，以及NUPIC 所建立之資料庫內之核能設備供應廠家資訊，從而建立本公司的合格廠家名單，確保購得的核電廠安全相關設備之品質無虞。

三、報告人參與辦理公司內部分NUPIC業務，本次為第二次指派參加國外聯合稽查作業，前次稽查作業為人數較多之大型聯合稽查，故擔任協助的角色，從中學習及瞭解NUPIC聯合稽查運作的成分較多，有了該次的經驗後，對於今年度所派執行之聯合稽查的出國任務較易熟悉，任何事項的準備也較有方向。而本次參與聯合稽查獨立負責了部分稽查項目，與各稽查員的相互配合，及與供應商溝通訪談，以順利完成本次任務。在出國任務無論是業務或者行動的獨立作業各方面，均較為熟練及成長。

四、本項出國任務-NUPIC聯合稽查，其作業性質不同於開會、參訪或訓練，相較之下，是需要較多的準備工作，透過出國前所聯繫的任務分配，先了解該次出國工作內容，同時蒐集相關資料並預先規劃，大部份NUPIC聯合稽查時程約是一個禮拜，要在短時間內執行稽查作業，審閱該公司文件，訪談相關作業人員，並撰寫稽查報告，是需要相對應之專業能力及外語溝通能力的。尤其是其他NUPIC會員公司所派之成員大部份都是經驗豐富且無語言溝通問題，若是未有相當的準備，實在難以完成其出國任務，為了能夠順利完成出國任務，強化所需的知識及語言能力是很重要的。

五、報告人認為，本項出國任務與其他比較起來，較為吃力，以至於有些執行過本項出國任務之合格稽查員未有意願再執行，而目前本公司符合本項出國任務之既有人員數量亦不多，本公司若將持續參加NUPIC組織(Nuclear Procurement Issues Committee)，因其會員義務之要求，每年需參與多次聯合稽查作業，故所需之人力相當，本公司應多方培養相關人員，以因應出國作業之所需。

六、在NUPIC組織之規範內有說明，針對聯合稽查員資格的部分，需要有一次以訓練名義的身份參與聯合稽查，才可以符合稽查員的資格要求。建議本公司能適時增加出國員額，在指派執行NUPIC聯合稽查作業時，能夠帶領有意願執行本項任務之人員實際作業一次，以培養了解相關執行任務及工作內容，而不是透過有經驗者之口述來想像，此兩方式所能獲得之經驗差別相當大。就好比在電廠第一線的工作人員(或者是有過經驗的人員)，對於設備及工作程序內容的了解，一定比從上課紙本或是工作人員口述所得知的訊息或知識，要來的多。而有了相關認知及了解，在下次指派任務時，在心理及工作事前的準備，能夠有事半功倍的效果。而不是每次都是參與過一次出國任務後就未有意願再參與執行，白費了先前培養時所付出的相關成本。